HZGZ-711JF电缆

寻点、故障定位仪

使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司

尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

目录

一、概  述	4

二、主要技术性能	4

三、仪器工作原理	4

四、仪器面板控制机构的作用	5

五、仪器操作使用	6

六、注意事项	8

七、仪器的成套组成	8

# 一、概述

HZGZ-711JF电缆寻点、故障定位仪是由路经仪、定点仪、感应式探头、电位差式探测架等组成。本仪器是光缆、电缆故障定位测试的专用仪表，适用于具有金属导体（线对、护层、屏蔽层）的各种光缆、电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试，线缆电路的探测以及线缆埋深等测试。

本仪器采用了石英晶体振荡器，中大规模集成电路。其特点是接收灵敏度高，静态漂移小，抗干扰能力强，工作稳定，准确度高。由于仪器采用了小型镍镉畜电池供电，因此仪器具有体积小，重量轻，耗电小，便于携带等优点，特别适用于野外作业。

# 二、主要技术性能

1、准确定点的故障绝缘阻值：0～5MΩ

2、定位测试准确度：≤±10cm

3、探测线缆深度：≤3m

# 三、仪器工作原理

1、探测路由工作原理

当交流电流通过一直线导体时，在该导体周围便产生了一个同轴的交流电磁场。将一线圈放于这个磁场中，在线圈内将感应产生一个同频率的交流电压，感应电压的大小决定于该线圈在磁场中的位置。当磁力线方向与线圈轴向平行时，线圈感应的电压将最大（图1所示）；当线圈轴向与磁力线方面相垂直时，感应的线圈感应的电压将最大（图2所示）。由此可判断出线缆的路由。利用接收线圈的45°法也可测出地下线缆的埋深。

图1　探测电缆的最大信号法

2、探测故障工作原理：

将发射机产生的直流高压脉冲送入被测电缆，通过绝缘不良点入地。在入地点形成点电场在地表面形成的电场。接收机中的直流放大器通过电位差探头取得故障点前后（沿线缆路由）的电位差，由于故障点前后的电位差符号相反，当电位差探测架的前后顺序不变时，则反映在直流放大器的中值表头上将向不同方向摆动，中值表头在故障点前与越过故障点将会有方向的变化。则通过表头摆动方向的变化，即可确定线缆对地绝缘不良的故障点所在。根据电场原理，接收机的电位差探架距离故障点越近，在等距离条件下取得的电位差越大；中值表针摆动也越大；同样，探架刚离开故障点时，中值表针摆幅也是最大（但与未过故障点摆动方向相反）。如果探架中间正好是故障点，由于电位差为零，则中值表头摆幅也为零。

图2　故障点产生的地表面电场分布

# 四、仪器面板控制机构的作用

（一）路径仪

1、电源开关当置“开”位时，打开整机电源。

2、输出阻抗开关，共分为2档，在使用中，根据被测线缆的长度选择输出。

3、信号输出：线缆寻迹、故障定位工作方式。

4、故障定位、射频：用来查找线缆对地绝缘不良点的定位测试，主要用于未开通使用的音频线缆任意距离的探测。

5、线缆寻迹、射频:用来查找线缆路由，主要用于未开通使用的线缆上任意距离的探测。

6、信号输出：（红黑接线柱）

作为线缆探测，故障测试信号输出接线住。红色接被测导体，黑色接地。接地用地线棒与地良好接触。

（二）定点仪

1、电源开关：当置“开”位时，打开整机电源。

2、故障：用于探测线缆对地绝缘不良点的定位测试。当按下故障时，屏显示GU。

3、射频：接收发射机送出的音频信号。当按下射频键时，屏显示SHE和幅度。

4、音频：接收高压放电的震动信号。当按下音频键时，屏显示YIN。

5、电位器：用来控制各种工作方式的声响强弱。

# 五、仪器操作使用

（一）对地绝缘不良点的定位测试

本仪器可用于探测电缆外扩层（或屏蔽层）及芯线对地绝缘不良的故障，并用电位差式探测架来探出接地点故障的准确位置。其测试方法如下：

1、将输出连接线接至路径仪的“信号输出”接线住上，连接线的另一端的红色接线夹接到被测线缆外护层（或屏蔽层式芯线）上。接“地线棒”插入线缆路由的后方，黑色接线夹扫地线棒上,当电压＜50V时，方可使用本仪器，否则需排除线路电压后再使用本仪器。

2、拨动“输出电平”开关，分别置于1～2档。

3、将定位仪调到与路径仪对应的工作频率上，按下故障键。打开电源开关，并调节增益电位器旋钮，此时能听到声响。

将电位差式探测架的引线接到接收机的“故障”插孔中后方可进行测试。

4、身背路径仪，手拿电位差式探测架及感应式探头，控测架的绿色标记向前，沿着线缆路由向前走，走几米把探测架在线缆路由的地面上插入一次。如表头指针左右摆动，无稳定状态，则说明无故障，如表针指示逐渐稳定下来，且表针指向表头绿色区域时，则表示故障在测试人员的前方。应继续向前。如表针偏向红色区域时，则表示故障点位置已过，在测试人员身后，此时应后退几步测试。这样往返数次，直到探测架前后移动几公分的距离，表针就从绿区偏向红区（或从红区偏向绿区）则故障点就在探测架中间下方。

5、注意事项：

（1）信号接地线尽可能沿线缆路由反向距离远一些放置，一般应在20米左右。

（2）故障点的绝缘阻值不同，表示指针偏转幅度是不一样的，阻值越小，偏转越大。

阻值越大，偏转越小。

（3）当遇到地面十分干燥插棒又插不深时，应考虑在插孔处滴些水。

（4）当被测线缆很长时，为了提高信号，可以将对端接地。

图3 路径仪接线示意图

（二）线缆路由探测

1、将路径仪的工作方式旋钮旋到线缆寻迹射频档。

2、定位仪调到与路径仪相对应的频率上。定位仪探头在线缆的正止方时，声响最强，显示幅度最大。

调节增益电位器旋钮，以免仪表过激励。

（三）高压放电点的探测

1、将定位仪的工作方式调到音频档,显示YIN。

2、接上震动感应探头,接上耳机,调节电位器,将震动感应探头放在电缆上方,在放电点附近可以听到放电声。

# 六、注意事项

1、路径仪采用交流电源，交流电为220V、50Hz。

2、定位仪采用直流供电，电源电压为DC9V，仪器内部配有9V镍镉电池组，外配DC9V充电器，若电池用完应及时充电，充电时，将仪器充电器插头插入仪器充电输入口，充时间约为8小时。

3、仪器若长时间不用时，应定期进行充电。

# 七、仪器的成套组成

完整HZGZ-711JF电缆寻点、故障定位仪由如下部分组成：

| 故障路径仪 | 1台 |
| --- | --- |
| 故障定点仪 | 1台 |
| 感应式探头（组件） | 1件 |
| 震动感应探头 | 1件 |
| 耳机 | 1个 |
| 电源线 | 1根 |
| 输出线 | 1根 |
| 电位差式探测架组件 | 1套 |
| 接地棒 | 1根 |
| 探头连接线 | 1根 |
| 说明书 | 1份 |
| 本充电器 | 1个 |

武汉市合众电气设备制造有限公司

地址：武汉市盘龙经济开发区佳海

都市工业城K48

网站：http:www.hzdq.com

电话：027-83862320 61895585

传真：027-83862317

# Text boxes

黑

红